## Slide 1: 自動抵抗計測システム サブPPMの精度 （MIの基礎技術の紹介）
MI Japan
Measurements International
日本国内含め、世界各所の校正機関でMIシステムは稼働中です。

## Slide 2: オームの法則 電圧(V) =抵抗(Ω) x電流 (A)

## Slide 3: 環境温度が変化すると、抵抗値が変化
標準抵抗器
変化
時間経過で抵抗値が変化
変化

## Slide 4: 温度
標準温度計SPRT
抵抗値
961.78°C Freezing Point of Silver
660.323°C Freezing Point of Aluminum 419.527°C Freezing Point of Zinc
231.928°C Freezing Point of Tin
156.5985°C Freezing Point of Indium
29.7646°C Melting Point of Gallium 0.01°C Triple Point of Water
-38.8344°C Triple Point of Mercury
-189.3442°C Triple Point of Argon
計測温度の変化で、抵抗値が変化

## Slide 5: 抵抗比の求める方法:
直列に接続した2個、あるいはそれ以上の個数の抵抗器に電流を流し、抵抗器に発生する電圧比を求め、その電圧比から抵抗比を求める。
通電する電流比が分かる電流をペアの抵抗器に発生する電圧が同じになるように流し、その電流比から抵抗比を求める。

## Slide 6: Emeas
電圧比から抵抗比:
DVM
一定電流 ( Is )
Rs 参照標準
Rx 被校正抵抗
Is = Es/Rs
１．抵抗器の発生電圧を求める。
２．通電電流を求める。
Rx = Ex/Is
３．抵抗器の発生電圧を求める。
４．２の結果を使って、抵抗値を求める。

## Slide 7: Rx = Nx/Ns x Rs
電流比から抵抗比を求めます。
計測
電流源
Ex = Es
G
Nx
Ns
Rx
Ix
Es = Ex
IsRs = IxRx
Rs
Is
IsNs = IxNx
１．Gメータ両端の電位差がないように操作する。
２．電流値とトロイダル
コイルの巻数で関係式を構築。
３．トロイダルコイルの巻数で
抵抗比を求める。
残留磁束の値を検出し、２．電流値とトロイダル
コイルの巻数で関係式を構築。

## Slide 8: 計測不確かさ < .1 ppm
比率計測装置
Is
Ps
Ps
Is
Rs
Rx
Ix
Px
Px
Ix
直流
極性反転
4線接続

## Slide 9
Rs
抵抗比計測
Rx
抵抗比 = Rx/Rs

## Slide 10
Rs
Rx
抵抗比 = Rx/Rs
温度計SPRT の比率計測
参照抵抗Ｒｓと温度計ＳＰＲＴの抵抗値Ｒｘの抵抗比を求めます。

## Slide 11: 二つの抵抗測定技術: 計測不確かさ < 0.1 PPMの計測システム
高抵抗: 1000Ω - 1G Ω
バイナリー 電圧分圧器 技術
6000Bで製品化
低抵抗: .001 Ω - 10K Ω
バイナリーカレントコンパレータ技術（MIだけ）
6010で製品化

## Slide 12: バイナリー 電圧分圧器 :
内容
解析方法
計測限界
有利な点
適用例

## Slide 13: バイナリー 電圧分圧器 :内容
バイナリー電圧分圧器
DMM
Guard DAC
1-100V DC
Detector
V1
Rx
V2
V3
Rs
V4

## Slide 14: 比率計測の計算方法:
R =
V1 - V2
V3 - V4
Rx
Rs
R =
R =
V1/E - V2/E
V3/E - V4/E
R =
r 1 - r2 r3 - r4
DMM
V1
Rx
V2
V3
Rs
V
4
安定電源
Rx = Rs x Ratio

## Slide 15: バイナリー 電圧分圧器:計測限界
1K ～ 10M Ω: 10M ～ 100MΩ: 100M ～ 1G Ω:
<0.1 ppm
<0.5 ppm
<5 ppm
計測範囲:
分解能:
計測比率: 線形性能:
1K ~ 1G Ω
電位差計の性能に従う。 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1
自己校正 ±0.01 ppm
全て 4線計測 @ 1-100 Volts DC

## Slide 16: バイナリー電圧分圧器:有利な点
ソース電圧源: 1 ～ 100 V
6000B（計測器）背面で 4端子接続
  GPIBを介して通信
使い易いウィンドウズソフトウェア
自己校正 – 補正値（校正結果）は保存

## Slide 17: バイナリー電圧分圧器:適用例
10K~１Gまで 一次校正レベルの校正
自動で値付け、不確かさを計算
  気中の高抵抗標準の電圧係数
  自動ポテンショメータ – 直流電圧校正

## Slide 18: 直流電流コンパレータ
説明
計測限界
有利な点
適用例
バイナリー カレントコンパレータはMIだけ

## Slide 19: 電流比:
Es = Ex
（抵抗に発生する電圧を同じにする。）
電流源
G
Nx
Ns
Rs
Is
Rx
Ix
IsNs = IxNx
（コイルに発生する磁束をゼロにする。
IsRs = IxRx
Rx = Nx/Ns x Rs
コンパレータのコイルの巻き方が二進法を基本にしている
（バイナリー カレントコンパレータ）はMIだけ
Ex Es

## Slide 20: 直流電流コンパレータ:説明
Μプロセッサ
キーボード
ディスプレー
Master Current Source
Comparator
Rx
Rs
SlaveCurrent Source
Nanovolt Detector
Detector
Real Turns
Secondary
Partial Turns
バイナリー カレントコンパレータはMIだけ

## Slide 21: 直流電流コンパレータ:計測範囲
.1μ ～ 1.0 μ Ω:
1.0 μ ～ 1.0m Ω: 1.0m ～ 100m Ω: 100m ～ 10K Ω:
1.0 ～ 10K Ω:
10K ～ 10K:
<10 ppm
<1.0 ppm
<0.2 ppm
<0.1 ppm
<0.1 ppm
<0.2 ppm
100 ～ 2000 A
100 ～ 2000 A
1 ～ 100 A
10mA ～ 10 A 10μA ～150mA
10μA ～ 2mA
計測範囲: 0.001 to 10K Ω 分解能: フルスケールの±0.001 ppm
計測比率: 0 ～ 13 線形性: 自己校正値から ±0.01 ppm
バイナリー カレントコンパレータはMIだけ

## Slide 22: 直流電流コンパレータ ：有利な点
低電流 & 低電圧ノイズ
外付けレンジエクステンダを使用し 20,000 Aまで拡張
速い計測速度（2秒から）
計測範囲全域で校正能力の実証可能
手動運用 あるいはパソコンI/F（GPIB)
使い易いウィンドウズソフトウェア（標準装備）
自己校正 – 補正値（校正結果）は保存しません。
バイナリー カレントコンパレータはMIだけ

## Slide 23: 直流電流コンパレータ:適用例
一次レベルの抵抗比較 校正< 10K Ω
自動直流温度ブリッジ
自動シャント直流抵抗校正システム
13:1 の比率 – 量子ホールの適用
バイナリー カレントコンパレータはMIだけ

## Slide 24: スキャナー
ブリッジ
自動抵抗校正

## Slide 25: スキャナー
Scanner
ﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝﾀﾞと電源
自動シャント抵抗校正システム
ブリッジ

## Slide 26: スキャナー
温度センサ 多チャンネル校正システム
自動抵抗
温度ブリッジ

## Slide 27
自動 温度センサ校正システム
スキャナー
ブリッジ
比率 13:1

## Slide 28: Quant 
量子抵抗校正システム
ブリッジ
スキャナー
不確かさ0.01 ppm

## Slide 30: 自動化、システム運用する為に:
多チャンネル接続
ウィンドウズPCとの接続機構
ユーザのプログラムをタスク化
計測結果の解析機能
システムの有効性を実証
報告書作成
  報告書 内容を調整
ターンキーシステム
完全自動化

## Slide 31: 標準室のご要望:
$ 計測速度のｱｯﾌﾟ
$ 精度のｱｯﾌﾟ
$ 計測範囲の拡大
$ 計測結果の信頼性のｱｯﾌﾟ
$ 完全自動化
$ 計測結果の有効性検証機能

## Slide 32: MIが出来ていること: （6010Dシステム、６０００Bシステム）
• MIシステムの多数の有利な点
• 速度と精度
• ターンキーシステム
（調整不要、設置 後、短時間で運用開始）
• 実証された技術（日本国内を含め、 世界所で運用、その運用内容を報告し ていただいております。）

## Slide 33: 自動化は? もちろん可能です。
直流校正標準は？
交流電力標準は？
Tel. 072-396-4660
Web サイト: http://www.mijpn.com
New